## 报价表
常德市第二人民医院住院综合大楼“供应室固定基础设施”采购及安装工程招标采购清单
序号 | 区域 | 型号 | 名称 | 规格(mm) | 数量 | 配置说明
1 | 缓冲间 | 定制 | 鞋柜 | 1000X400X700 | 2 | 1.尺寸：1000X400X700（mm） 2.规格：单面，可放置7层拖鞋，可放置70只拖鞋 3.不锈钢板材材质：严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9)标准，保证Ni的含量达8%以上，提供检测报告，保证不锈钢质量 4.主材规格：板材厚度≥1.2mm 5.工艺：不锈钢表面拉丝处理，防锈防腐蚀 6.工艺：双层复合全封闭设计，减少藏污纳垢，符合卫生学要求
2 | 去污区 | 30006B | 收物台 | 1600X690X800 | 1 | 1.尺寸：1600X690X800MM 2.规格：不锈钢,单层、横向一排四抽 3.材质：全部采用国标SUS304不锈钢，要求镍含量不低于8%，为保证产品质量，提供材质检测报告 4.主材规格：板材厚度≥1.2MM 5.不锈钢表面拉丝处理，防锈防腐蚀 6.台面进口压花处理，防锈防腐蚀 7.抽屉台面全部采用双层板设计，减少藏污纳垢，符合卫生学要求
3 | 去污区 | 30006-7 | 清洗架存放台 | 1800×800×850 | 1 | 1.尺寸：1800×600×850（mm） 2.规格：双层、台面三面方管围栏、带轮、对角刹 3.材质：不锈钢板材材质：严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9)标准，保证Ni的含量达8%以上， 4.主材规格：上台面板材厚度≥1.2mm， 主管材：38×38×1.2mm研磨拉丝管 5.万向轮：φ125聚胺脂双轴承承重轮 6、提供国家认可的产品质量监督检验中心出具的304不锈钢板材检测报告
4 | 去污区 | 30011 | 单边工作台 | 1600X600X850 | 1 | 纸塑包装工作台等等 1.尺寸：1600×600×850（mm） 2.规格：四抽四门 3.材质：不锈钢板材材质：严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9)标准，保证Ni的含量达8%以上， 4.主材规格：上台面板材厚度≥1.2mm，其余板材厚度≥1.0MM 5、台面为模压一次成型、防止物品滑落 6、四门为无缝焊接 7、抽屉两侧全封闭，底部圆弧脚 8、提供国家认可的产品质量监督检验中心出具的304不锈钢板材检测报告 9、提供国家认可的产品质量监督检验中心出具的喷涂检测报告
5 | 去污区 | 30004-A | 手工清洗双槽柜 | 1800×690×850/950 | 7 | 1.尺寸：1800×690×850/2040（mm） 2.规格：双槽体、下部为柜式 3.材质：槽体为国标SUS316不锈钢，其余为国标SUS304不锈钢 4. 主材规格：槽体厚度≥1.5mm，柜门板材厚度≥1.2mm，其余板材厚度≥1.0mm，槽体尺寸600×500×280mm 5.优质铜芯水龙头，具可调雾状水功能，有污物过滤网 6.槽体下需有减音、防震装置，槽体底部需防存水设计，保证清洗污水自动流淌 7、台面为进口压花板模压一次成型， 8、柜门为双面复合无缝焊接。 9、LED灯照明， 10、倒计时器显示。 11、可升降式防护罩 12、浸泡槽阀门及台控下水 13、微量水龙头 14、背板加挂钩 15、配置水汽枪 14、提供国家认可的产品质量监督检验中心出具的316不锈钢板材检测报告
6 | 器械打包区 | 30009-2 | 器械检查打包台 | 2000×1400×850 | 2 | 1.尺寸：2000×1400×850（mm） 2.规格：双面四抽，全不锈钢 3.不锈钢板材材质：严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9)标准，保证Ni的含量达8%以上， 4.主材规格：上台面板材厚度≥1.2mm，其余板材厚度≥1.0mm，主管材38×38×1.2mm 5.台面为进口压花一次成型台面 6.抽屉导轨为优质静音伸缩导轨 7、提供国家认可的产品质量监督检验中心出具的304不锈钢板材检测报告
7 | 器械打包区 | 30006-8 | 岛式工作站 | 2100×650×850/1600 | 3 | 1.尺寸：2100×650×850/1600（mm） 2.规格：全不锈钢制作、双抽、双柜、柱面两层搁物架 3.不锈钢板材材质：严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9)标准，保证Ni的含量达8%以上， 4.主材规格：上台面板材厚度≥1.2mm，其余板材厚度≥1.0mm，主管材38×38×1.2mm 5.台面为进口压花一次成型台面 6.抽屉导轨为优质静音伸缩导轨 7、提供国家认可的产品质量监督检验中心出具的304不锈钢板材检测报告
8 | 敷料打包区 | 30008-2 | 敷料检查打包台 | 2000×1400×850 | 1 | 1.尺寸：2000×1400×850（mm） 2.规格：单层台面，对称双抽（共四只抽屉两侧全封闭，底部圆弧脚），台面上内嵌式安装敷料检查灯 3.材质：不锈钢板材材质：选用上海（德国）“克虏伯”，严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9)标准，保证Ni的含量达8%以上， 4.主材规格：上台面板材厚度≥1.2mm，其余板材厚度≥1.0mm，主管材38×38×1.2mm研磨拉丝管 5.抽屉导轨为优质静音伸缩导轨 7、提供国家认可的产品质量监督检验中心出具的304不锈钢板材检测报告
9 | 低温灭菌间 | 30011 | 单边工作台 | 1600X600X850 | 1 | 1.尺寸：1600×600×850（mm） 2.规格：四抽四门 3.材质：不锈钢板材材质：严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9)标准，保证Ni的含量达8%以上， 4.主材规格：上台面板材厚度≥1.2mm，其余板材厚度≥1.0MM 5、台面为模压一次成型、防止物品滑落 6、四门为无缝焊接 7、抽屉两侧全封闭，底部圆弧脚 8、提供国家认可的产品质量监督检验中心出具的304不锈钢板材检测报告 9、提供国家认可的产品质量监督检验中心出具的喷涂检测报告
10 | 器械打包区 | 30012-1 | 挂钩器械柜 | 960×400×1750 | 1 | 1.尺寸：960×400×1750（mm） 2.规格：双门，五层，内部一层不锈钢板和3层挂钩，可任意调节高度，除双门外，其余均为全不锈钢 3.材质：不锈钢板材材质：严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9)标准，保证Ni的含量达8%以上， 4.主材规格：柜门板材厚度≥1.2mm，其余板材厚度≥1.0mm 5.门框为双层复合式铆接安装，便于更换玻璃为钢化玻璃。 6、提供国家认可的产品质量监督检验中心出具的304不锈钢板材检测报告
11 | 器械打包区 | 30013 | 器械柜 | 960X400X1750 | 1 | 1.尺寸：960X400X1750（mm） 2.规格：四门，五层，内部四块不锈钢板可任意调节高度，除上双门外，其余均为全不锈钢 3.材质：不锈钢板材材质：严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9)标准，保证Ni的含量达8%以上， 4.主材规格：柜门板材厚度≥1.2mm，其余板材厚度≥1.0mm 5.门框、抽屉等为双层复合式铆接安装，便于更换玻璃为钢化玻璃，门板无缝焊接。 7、提供国家认可的产品质量监督检验中心出具的304不锈钢板材检测报告
12 | 一次性物品发放 | 30012-2 | 无门敷料柜 | 960×400×1750 | 2 | 1.尺寸：960×400×1750（mm） 2.规格：无门，五层，内部四块不锈钢板可任意调节高度，除上双门外，其余均为全不锈钢 3.材质：不锈钢板材材质：严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9)标准，保证Ni的含量达8%以上， 4.主材规格：柜门板材厚度≥1.2mm，其余板材厚度≥1.0mm 5.门框、抽屉等为双层复合式铆接安装，便于更换玻璃为钢化玻璃，门板无缝焊接。 7、提供国家认可的产品质量监督检验中心出具的304不锈钢板材检测报告
13 | 一次性物品发放 | 30013 | 器械柜 | 960X400X1750 | 1 | 1.尺寸：1000X500X1800（mm） 2.规格：四门，五层，双抽，内部四块不锈钢板可任意调节高度，除上双门外，其余均为全不锈钢 3.材质：不锈钢板材材质：严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9)标准，保证Ni的含量达8%以上， 4.主材规格：柜门板材厚度≥1.2mm，其余板材厚度≥1.0mm 5.门框、抽屉等为双层复合式铆接安装，便于更换玻璃为钢化玻璃，门板无缝焊接。 7、提供国家认可的产品质量监督检验中心出具的304不锈钢板材检测报告
14 | 生物检测室 | 30013-2 | 器械柜 | 1000X500X1800 | 1 | 1.尺寸：1000X500X1800（mm） 2.规格：四门，五层，双抽，内部四块不锈钢板可任意调节高度，除上双门外，其余均为全不锈钢 3.材质：不锈钢板材材质：严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9)标准，保证Ni的含量达8%以上， 4.主材规格：柜门板材厚度≥1.2mm，其余板材厚度≥1.0mm 5.门框、抽屉等为双层复合式铆接安装，便于更换玻璃为钢化玻璃，门板无缝焊接。 7、提供国家认可的产品质量监督检验中心出具的304不锈钢板材检测报告
15 | 洁净物品库房 | 30013-2 | 器械柜 | 1000X500X1800 | 1 | 1.尺寸：1000X500X1800（mm） 2.规格：四门，五层，双抽，内部四块不锈钢板可任意调节高度，除上双门外，其余均为全不锈钢 3.材质：不锈钢板材材质：严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9)标准，保证Ni的含量达8%以上， 4.主材规格：柜门板材厚度≥1.2mm，其余板材厚度≥1.0mm 5.门框、抽屉等为双层复合式铆接安装，便于更换玻璃为钢化玻璃，门板无缝焊接。 7、提供国家认可的产品质量监督检验中心出具的304不锈钢板材检测报告
合计：